项目名称：仕益检验检测认证（广州）有限公司

检测室设备设施采购及安装

竞争性比选文件

比 选 人：仕益检验检测认证（广州）有限公司

2018年09月

目 录

第一章 竞争性比选公告	3

第二章 竞选人须知	5

第三章 评标方法	16

第四章 合同	21

第五章 技术规格、数量及要求	24

第六章 竞选文件格式	55

第一章 竞争性比选公告

1. 比选条件

本项目仕益检验检测认证（广州）有限公司检测室设备设施采购及安装项目资金已落实，比选人为仕益检验检测认证（广州）有限公司，业主为仕益检验检测认证（广州）有限公司。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

2. 项目概况及比选范围

2.1 项目地点：广州高新技术产业开发区科学城天丰路8号

2.2 比选采购范围：

按照仕益检验检测认证（广州）有限公司采购需求提供供货、运输至指定项目地点、安装、调试、操作培训、质保期不低于一年、交钥匙以及售后服务等全部工作内容。项目技术规格、数量及要求详见第五章。

3. 竞选人资格要求

3.1须具备独立的法人资格，注册资金50万元及以上；

3.2须具备完成本项目的资格，产品应符合国家规定的相应技术标准和环保标准；

3.3具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、开具正规发票资格(开具的增值税专用发票)；

3.4本次比选不接受联合体竞选。

4. 竞争性比选文件获取

凡满足资质要求的的竞选人可从重庆仕益产品质量检测有限责任公司官网（http://www.ccccq.org/）上下载该项目相关资料。

5. 竞选文件的递交

5.1 竞选文件递交的截止时间为2018年9月21日上午10:00，地点为重庆仕益产品质量检测有限责任公司总工办。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

6、发布媒体：

重庆仕益产品质量检测有限责任公司官网（http://www.ccccq.org/）发布。

7. 联系方式

比选人：仕益检验检测认证（广州）有限公司

地址：重庆市渝中区嘉陵江滨江路151号（重庆仕益产品质量检测有限责任公司内）

联系人： 刘洋洋/雷远波

电话：17783017007/13883921505

第二章 竞选人须知

一、比选项目相关情况

1．比选项目相关情况说明

1.1比选人信息：

比选人：仕益检验检测认证（广州）有限公司

地址：广州高新技术产业开发区科学城天丰路8号

联系人： 刘洋洋

电话：17783017007

1.2.项目名称：仕益检验检测认证（广州）有限公司检测室设备设施采购及安装项目。

1.3比选范围：

按照仕益检验检测认证（广州）有限公司采购需求提供供货、运输至指定项目地点、安装、调试、操作培训、质保期不低于一年、交钥匙以及售后服务等全部工作内容。项目技术规格、数量及要求详见第五章。

1.4交货及安装工期：50天（合同签订之日起计算，交钥匙）。

1.5交货地点：广州高新技术产业开发区科学城天丰路8号。

1.6合同签订：比选结束，签约资格人的竞选报价为签约价。签约资格人应持《中标通知书》，按《中标通知书》要求与仕益检验检测认证（广州）有限公司签订采购及安装合同，并进行结算。
1.7违约责任：中标人未能按合同约定的要求及时、合格地供应货物，逾期交货的，每逾期一日应按照合同总金额的万分之六/天向项目业主支付违约金至交货时止，逾期超过10日以上（含）的，项目业主有权即时解除合同并要求中标人承担不低于合同总金额的20%违约责任。

1.8结算单位：该合同由仕益检验检测认证（广州）有限公司具体履行（包括但不限于收货、验收、付款、索取发票等）。
1.9付款方式：

（1）合同签订后，需方向供方支付合同总金额的30%作为预付款。

（2）主要设备材料到达现场后，需方向供方支付至合同金额的60%，设备经供方安装、调试、需方验收合格之日起，在供方提供合同金额的全额符合国家规定的税率为16%的增值税专用发票的一个月内支付至合同总金额的95%货款。

（3）设备质保金为合同总金额的5%，在供方履行相应的质保义务，质保期（验收合格之日开始计算）届满后无息支付。

二、竞选人

2.竞选人资格及要求

2.1须具备独立的法人资格，注册资金50万元及以上或等值外币以上（汇率以开标当天国家公布汇率折算）。

提供营业执照副本复印件加盖竞选人公章，原件备查。

2.2须具备完成本项目的资格，产品应符合国家规定的相应技术标准和环保标准。

竞选人自行承诺，格式自理加盖公章。

该承诺须包含两点：

- 产品应符合国家规定的相应技术标准和环保标准；

- 产品满足第五章技术参数的条款，且所有条款无负偏离。

2.3具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、开具正规发票资格(开具税率17%的增值税专用发票)

如已经完成“三证合一”登记且已经完成纳税人识别号信息变更的，需提供主管税务机关发放的《税务事项通知书》复印件，或提供《增值税一般纳税人资格登记表》复印件，或截图打印“12366平台”上增值税一般纳税人的查询信息。

如尚未完成“三证合一”登记或已经完成“三证合一”登记但未完成纳税人识别号信息变更的，需提供增值税一般纳税人资格证书复印件或增值税一般纳税人资格认定书复印件，或加盖“增值税一般纳税人”字样的税务登记证复印件

2.4本项目不接受联合体竞选。

3.竞选费用

3.1竞选人应自行承担所有参加竞选的全部费用。不论竞选的结果如何，比选人或比选机构均无义务或责任承担这些费用。

三、比选文件

4.比选文件

4.1比选文件的组成：

（1）比选公告

（2）竞选人须知

（3）评标方法

（4）合同

（5）技术规格、数量及要求

（6）竞选文件格式

4.2竞选人应详细阅读比选文件的全部内容，须按比选文件的要求提供竞选文件和相关资料。

四、竞选文件

5.竞选文件计量单位

竞选文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

6.竞选文件的组成

6.1 竞选文件包括但不限于下列内容：

（1）竞选函

（2）开标一览表

（3）竞选文件附件

6.2 资格证明文件包括但不限于下列内容：

（1）营业执照

（2）法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明

（3）承诺书

（4）一般纳税人证明材料

6.3商务评审资料和技术评审资料

除特别说明外，以上资格证明文件为复印件并加盖竞选单位鲜章。

7.竞选文件填写说明

7.1竞选人应按照比选文件第六章竞选文件格式完整地填写竞选函、开标一览表、以及比选文件中规定的其它内容，然后装订成册。

7.2供唱标时使用的、单独密封的开标一览表按第六章格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

8.竞选文件附件的编制

8.1竞选文件附件由竞选人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

9.竞选报价

9.1.报价方式：采用分项报价、总价包干的方式。

9.2 报价说明：含供货、运输、搬运至指定地点的上下车等人工、现场踏勘、安装、调试、环保监测、管理费、税金及需要由第三方实施的首次检测费用等为完成本项目可能产生的一切费用的包干价；本报价能够满足本项目需求。

9.3本项目最高限价为：  150  万元，竞选人的报价超过最高限价的作废标处理。

10.竞选保证金

无。

11.竞选文件的有效期

自开标日起90日内，竞选文件保持有效。

12.竞选文件的签署及规定

12.1竞选文件必须由法定代表人或其授权代表签署同时加盖单位公章。

12.2竞选文件正本1份、副本1份、电子文件1份（U盘或光盘）。如果正本与副本不符，以正本为准。

12.3竞选文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

12.4竞选文件如果有涂改和增删，必须由同一人签署人（法定代表人或其授权委托代理人）签字或盖章方为有效。

12.5 竞选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞选人自行负责。

五、竞选文件递交

13.竞选文件的密封及标记

13.1竞选人应制作一套竞选文件正本和一套副本，每套竞选文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。竞选人应同时提供电子介质的竞选文件。电子介质的竞选文件与纸质竞选文件具有同等的法律效力，当电子介质的竞选文件与纸质竞选文件不一致时，以纸质竞选文件为准。

13.2如果竞选人未按上述要求密封并加写标记，将导致竞选文件被拒收，比选人或比选代理机构对竞选文件的误投和提前启封概不负责。

14.竞选截止时间

14.1竞选文件必须在2018年9月21日上午10:00前送达至竞选文件递交地点。

14.2在竞选截止时间以后送达的竞选文件，比选人或比选机构不受理。

六、开标及评标

15.开标

15.1 开标时间及地点：

开标时间为2018年9月21日上午10:00，地点为重庆市渝中区嘉陵江滨江路151号重庆仕益产品质量检测有限责任公司内会议室。

15.2开标程序：

主持人按下列程序开标：

- 宣布开标纪律;

- 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称,并点名确认竞选人是否派人到场;

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;

- 按照规定检查竞选文件密封情况,并作好检查记录;

- 公布竞选保证金交纳情况;

- 按照相关规定的开标顺序或随机当众开标,竞选人对开标有异议的，应当在开标现场提出。比选人或比选机构将当场作出答复，并制作记录。

- 竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;

- 开标会结束. 。

16.评标

16.1评标委员会

评审小组由仕益检验检测认证（广州）有限公司组织相关人员组成。

16.2评标原则

评标原则遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.3评标方法

评标委员会按照第三章规定的“综合评价法”的评标方法、评审因素、评标标准和评标程序对竞选文件进行评审。第三章“评标方法”没有载明的评审因素、方法和标准，不得作为评标依据。

16.4评标澄清

在评标期间，评标委员会可要求竞选人对其竞选文件进行澄清，但不得寻求提供或允许对竞选价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明。

16.5中标候选人的推荐方法

根据比选文件第三章载明的评标方法：综合评价法，由评标委员会按照综合评价得分由高到低排序，推荐前三名为中标候选人。

七、定标

17.定标

17.1比选人确定排名第一的中标候选人为中标人。当第一中标候选人名次并列时由比选人选择报价较低的中标候选人为中标人，竞选报价也相等的，由比选人选择商务部分得分较高的中标候选人为中标人，商务部分得分也相同，由比选人在并列的候选人中自主选择。

八、授予合同

18.中标通知书

18.1排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按比选文件要求提交履约保证金，或者被查实招竞选活动中存在违法行为且受到处罚的等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其它中标候选人为中标人，也可以重新比选。

18.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照比选文件规定的标准和方法审查确认。

18.3中标通知书将是本合同的一个组成部分。

九、重新比选和不再比选

19.重新比选

19.1有下列情况之一的，比选人应重新比选：

（1）比选公告截止后或竞选截止时间止，竞选人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有竞选人的。

20.不再比选

20.1重新比选后，竞选人仍少于3家，按法定程序开标和评标，确定中标人。

20.2重新比选经评审无合格竞选人，属于审批或核准项目的，报经原审批或核准部门批准可以不再进行比选；其它项目，比选人可以自行决定不再比选。

十、纪律、监督和投诉

21.纪律要求

21.1对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。

27.1.1有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人;

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。

21.2对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

21.2.1有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中标人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

21.2.2有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.2.3使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

21.2.4竞选人有下列情形之一的，属于比选竞选法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其它弄虚作假的行为。

21.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本比选文件没有规定的评审因素进行评标。

21.4对与评标活动有关工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第三章 评标方法

第一节 评标方法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 开标一览表签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |  |
|  |  | 竞选文件的签署及盖章 |  | 按竞选人须知要求，竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |  |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 承诺书 |  | 具备完成本项目的资格，产品应符合国家规定的相应技术标准和环保标准的承诺 |  |
|  |  | 财务情况 |  | 一般纳税人证明材料 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 竞选内容 |  | 符合第二章第1.5项规定 |  |
|  |  | 竞选有效期 |  | 符合第二章第11项规定 |  |
| 2.2.1 | 分值构成(100分) | 商务部分 |  | 20分 |  |
|  |  | 技术部分 |  | 40分 |  |
|  |  | 竞选报价部分 |  | 40分 |  |
| 2.2.2（1） | 评分标准 | 商务部分（20分） | 竞选人资质证书 （5分） | 1.竞选人具有有效的ISO9001质量管理体系认证得1分，没有得0分。 2.竞选人获高新技术企业证书的得1分，没有得0分。 3.竞选人具有清洁生产企业证书证书的得1分，没有得0分。 4.竞选人具有安全生产标准化证书的得1分，没有得0分。 5.竞选人具有环保工程专业承包资质的得1分，没有得0分。 | 提供有效期内的证书复印件加盖公章，原件备查 |
|  |  |  | 业绩 （10分） | 竞选人2016年1月1日至竞选截止时间类似综合性实验室项目：单个合同金额100万及以上500万（不含）以内每有一份得2分，单个合同金额500万及以上得3分，本项最多得5分。 | 提供合同复印件。联合体业绩不算，综合性实验室项目业绩是指含有实验室家具、通风、洁净、集中供气、废水处理等项目中的三项及以上内容。 |
|  |  |  | 质保及售后服务 （5分） | 1、竞选人必须提供详细、合理可行的售后服务方案，根据各竞选人所提供的售后服务方案，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，差或者没有提供的得0分。 2、质保期在满足本比选文件的前提下，每增加1年加1分，最高加2分。 |  |
| 2.2.2（2） | 评分标准 | 技术部分（40分） | 技术要求 （30分） | 1.起评分： 有效竞选人的起评分为30分。 2.扣分条款： 2.1重要技术参数（本比选文件第五章中带（★）号标注的部份）达不到比选文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除3分。有3条不满足比选文件要求的，技术部分得分为0分。 2.2一般性技术参数（本比选文件第五章中非（★）号标注的部份）达不到比选文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除0.5分；起评分扣完为止。 |  |
|  |  |  | 项目实施组织计划（5分） | 满足本项目进度及管理需要，项目进度计划符合比选文件要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系正确，措施能有效保证计划的实施。 优得5分，一般得2分，差或者没有提供得0分。 |  |
|  |  |  | 项目实施方案（5分） | 技术措施保证项目实施质量满足现行国家规范；安全管理体系、安全教育及培训计划健全、安全防护符合国家及地方安全管理规定； 优得5分，一般得2分，差或者没有提供得0分。 |  |
| 2.2.2（3） | 评分标准 | 竞选报价 （40分） |  | 有效的竞选报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个竞选人的竞选价格得分。 竞选报价得分＝（评标基准价/竞选报价）×价格权重×100。 |  |

第二节 评标方法（综合评价法）

1．本次评标采用综合评价法。评标委员会对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按各竞选人总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但竞选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价也相等的，由比选人选择商务部分得分较高的中标候选人为中标人；商务部分得分也相同，由比选人在并列的候选人中自主选择。

比选人不得在中标候选人之外确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标方法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标方法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成（100分）

商务部分：见评标方法前附表。

技术部分：见评标方法前附表。

竞选报价：见评标方法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标方法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表；

（3）竞选报价评分标准：见评标方法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求竞选人提交第二章竞选人须知第2条竞选人资格要求规定的有关证件的原件或复印件，以便核验。评标委员会依据本章第一节评标方法前附表2.1.1、2.1.2、2.1.3款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其竞选将被否决。

3.1.2 竞选人有以下情形之一的，其竞选将被否决：

（1）第二章第二节“竞选人须知”相关规定的任何一种情形的；

（2）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选将被否决。

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会发现竞选人的竞选货物的主要技术参数及功能明显不能满足比选文件的要求，评标委员会将认定其竞选文件实质上未响应比选文件，其竞选将补否决。

3.2.2评标委员会发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，应当要求该竞选人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该竞选人以低于成本报价竞选，其竞选将被否决。

3.2.3 评标委员会按本章第2.2款规定的评标因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.4评分分值计算保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。

3.2.5 竞选人总得分=商务部分得分+技术部分得分+报价得分

3.3 竞选文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正。

3.3.3 澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

第四章 合同

合同

供方：计价单位：人民币：元_

需方： 重庆仕益产品质量检测有限责任公司计量单位：___台__

经双方协商一致，达成以下购销合同，

采购设备清单：

| 序号 | 型号 | 名称 |  | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）: ￥元 合计人民币（大写）: 包含(但不限于) 供货、运输、搬运至指定地点的上下车等人工、现场踏勘、安装、调试、环保监测、管理费、税金及需要由第三方实施的首次检测费用等为完成本项目可能产生的一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准： 供方提供的商品必须是全新的，完全符合原产地国和我国有关国家质量技术标准以及合同约定的品牌、质量、规格、型号、产地等。 供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：从需方对设备验收合格之日起不低于12个月（具体时间以中标单位竞选文件承诺为准）。 2.质保范围：所有设备及零部件。 3.合同履约保证金：签订合同前,供方须向需方缴纳合同总金额2%的合同履约保证金。 合同执行完毕后15个工作日内，在双方所签合同正常且全面履行的情况下，需方无息全额转账退还给供方。 4.服务措施：终生售后服务，无论在质保期内或质保期外，在电话沟通后无法解决的前提下，提供上门服务。自电话通知之时起48小时内到达现场提供服务。 1)质保期内乙方提供免费服务, 供方不在约定时间内派人保修或同一问题2次修理不好的，需方可以委托他人修理，费用由供方全部承担，并在履约保证金中直接扣除。需方通知供方派人前来维修，供方连续4次以上不前来维修的，需方可不再通知供方，直接委托他人修理，费用由供方全部承担，并在质保金中直接扣除.如因此导致履约保证金数额低于合同金额2%的，乙方应按甲方要求予以补足。 2)质保期外,乙方提供服务的费用由甲乙双方协商解决 |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 按技术说明文件（详见附件一）所列明的清单交付执行，随合同货物同行。 |  |  |  |  |  |
| 三、交货时间： 本项目系交钥匙工程，交货期XX天（合同签订之日起计算，）。 供方应在约定期限内，将设备安装、调试、验收完成交付需方使用。 交货地点：供方免费将产品发送到需方指定地点：广州高新技术产业开发区科学城天丰路8号。 |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1.按项目技术规格、数量及要求文件逐项验收。 2.供方应提交生产厂商出具的质量合格证明等质量证明文件，进口产品需提供报关证明。 3.如供方未能满足第四条1、2项中的任一项，需方有权拒绝收货并要求供方重新提供符合合同约定的货物，由此造成逾期交货的，供方应按约定承担相应违约责任。 4.设备的安装、调试、人员培训由供方全权负责完成。 5.对于质量方面的异议，需方应在安装调试后的 7 天内提出，供方应在5个工作日内负责解决并承担全部费用。供方在上述期限内不解决或不能解决的，需方有权要求退换货；供方仍拒绝退换货的，需方有权解除合同并要求供方返还货款，并自需方付款之日起按付款金额万分之六/天支付违约金至货款还清时止。 |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 分期付款，无息转账支付 1.合同签订后，需方向供方支付合同总金额的30%作为预付款。 2.主要设备材料到达现场后，需方向供方支付至合同金额的60%，设备经供方安装、调试、需方验收合格之日起，在供方提供合同金额的全额符合国家规定的税率为16%的增值税专用发票的一个月内支付至合同总金额的95%货款。 3.设备质保金为合同总金额的5%，在供方履行相应的质保义务，质保期（验收合格之日开始计算）届满后无息支付。 |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 供方未能按合同约定的要求及时、合格地供应货物，逾期交货的，每逾期一日应按照合同总金额的万分之六/天向需方支付违约金至交货时止，逾期超过10日以上（含）的，需方有权即时解除合同并要求供方承担不低于合同总金额的20%违约责任。 |  |  |  |  |  |
| 七、争议的解决： 在合同执行过程中发生争议，合同双方应及时协商解决；协商不能达成一致时，双方均可 向需方所在地人民法院提请诉讼。 |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.附件一技术说明文件是本合同不可分割的部分。 2.甲、乙双方按照本合同尾部双方的通讯方式及地址履行通知义务，任意一方通讯方式或地址发生变更，则应自变更前7日内书面通知另一方；否则，即确认前述通讯方式及地址为双方能收到信函的有效地址，因联系障碍造成的损失由过错一方承担责任。 3.本合同经供需双方签字盖章后生效。合同一式伍份，供方两份，需方三份；具有同等的法律效力。 |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 电话： 传真： 联系人： 授权代表： 年月日 |  |  | 供方： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 授权代表： 年月日 |  |  |

第五章 技术规格、数量及要求

项目名称: 仕益检验检测认证（广州）有限公司检测室设备设施采购及安装项目

一、主要设备及材料清单、规格

第一部分：检测室专用台柜、辅助设备及配套安装项目

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体试剂、易制毒室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风试剂柜 | 900*450*2000 | 4 | 台 | 铝木结构，上玻璃下木门， |
| 2 | 剧毒、易制毒柜 | 600*600*1600 | 3 | 台 | 全钢结构，电子锁+机械锁 |
| 化学光谱室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4500*900*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 2 | 原子吸收罩 | 400*400 | 3 | 台 | 不锈钢材质 |
| 化学液相、液质室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4500*900*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 2 | 万向抽风罩 |  | 3 | 台 | PP万向 |
| 化学气相、气质室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4500*900*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 2 | 万向抽风罩 |  | 3 | 台 | PP万向 |
| 化学小型仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4800*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，5个118型岛式插座 |
| 2 | 边台 | 1000*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，1个118型岛式插座 |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板台面，黑色，全钢结构 |
| 4 | 试剂柜 | 900*450*2000 | 3 | 台 | 铝木结构，上玻璃下木门 |
| 化学样品间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 900*600*2000 | 22 | 台 | 全钢材质，表面环氧树脂喷涂 |
| 食品样品间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 900*600*2000 | 20 | 台 | 全钢材质，表面环氧树脂喷涂 |
| 感官准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1725*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，2个118型岛式插座 |
| 2 | PP水盆及龙头 | 540*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 感官审品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1200*750*800 | 5 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，1个118型岛式插座（每台） |
| 2 | 边台 | 1000*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，1个118型岛式插座 |
| 标定室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7100*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，7个118型岛式插座 |
| 2 | PP水盆及龙头 | 540*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 3 | 药品柜 | 900*450*2000 | 3 | 台 | 铝木结构，上玻璃下木门 |
| 高温室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温矮台 | 6000*750*500 | 1 | 台 | 20mm花岗石台面，黑色，全钢结构 |
| 天平室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 900*600*800 | 7 | 台 | 全钢结构，50mm花岗石台面+实芯理化板台面 |
| 食品小型仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4700*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 2 | 边台 | 2600*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座 |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*2000 | 3 | 台 | 铝木结构，上玻璃下木门 |
| 4 | 转角台 | 1000*1000*800 | 2 | 台 | 12.7mm实芯理化板台面，黑色，全钢结构 |
| 食品光谱室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4500*900*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 2 | 原子吸收罩 | 400*400 | 3 | 台 | 不锈钢材质 |
| 食品液相、液质室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4500*900*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 2 | 万向抽风罩 |  | 3 | 台 | PP万向 |
| 食品气相、气质室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4500*900*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 2 | 万向抽风罩 |  | 3 | 台 | PP万向 |
| 废液洗涤室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 步入式通风柜 | 1500*800*2350 | 1 | 台 | 全钢结构，4个插座，控制面板，灯 |
| 2 | 边台 | 5400*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，5个118型岛式插座 |
| 3 | PP水盆及龙头 | 800*450*310 | 2 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 8 | 滴水架 | 27支棒 | 2 | 台 |  |
| 食品前处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6100*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，6个118型岛式插座 |
| 4 | PP水盆及龙头 | 540*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 1 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 4 | 台 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，黑色，4个插座，控制面板，水杯水嘴，灯 |
| 食品无机室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 4 | 台 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，黑色，4个插座，控制面板，水杯水嘴，灯 |
| 2 | 边台 | 4200*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 3 | PP水盆及龙头 | 800*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 4 | PP水盆及龙头 | 540*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 5 | 中央台 | 3000*1500*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座 |
| 6 | 药品柜 | 900*450*2000 | 4 | 台 | 铝木结构，上玻璃下木门 |
| 7 | 台式洗眼器 |  | 1 | 台 | 不锈钢结构，表面红色环氧树脂喷涂 |
| 8 | 滴水架 | 27支棒 | 1 | 台 |  |
| 7 | 试剂架 | 2200*300*700 | 1 | 台 |  |
| 9 | 紧急喷淋器 |  | 1 | 台 | 不锈钢结构，表面红色环氧树脂喷涂 |
| 食品有机室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 4 | 台 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，黑色，4个插座，控制面板，水杯水嘴，灯 |
| 2 | 边台 | 4200*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 3 | PP水盆及龙头 | 800*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 4 | PP水盆及龙头 | 540*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 5 | 中央台 | 3000*1500*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座 |
| 6 | 药品柜 | 900*450*2000 | 4 | 台 | 铝木结构，上玻璃下木门 |
| 7 | 台式洗眼器 |  | 1 | 台 | 不锈钢结构，表面红色环氧树脂喷涂 |
| 8 | 滴水架 | 27支棒 | 1 | 台 |  |
| 9 | 试剂架 | 2200*300*700 | 1 | 台 |  |
| 10 | 紧急喷淋器 |  | 1 | 台 | 不锈钢结构，表面红色环氧树脂喷涂 |
| 化学无机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 4 | 台 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，黑色，4个插座，控制面板，水杯水嘴，灯 |
| 2 | 边台 | 4200*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 3 | PP水盆及龙头 | 800*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 4 | PP水盆及龙头 | 540*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 5 | 中央台 | 3000*1500*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座 |
| 6 | 药品柜 | 900*450*2000 | 4 | 台 | 铝木结构，上玻璃下木门 |
| 7 | 台式洗眼器 |  | 1 | 台 | 不锈钢结构，表面红色环氧树脂喷涂 |
| 8 | 滴水架 | 27支棒 | 1 | 台 |  |
| 9 | 试剂架 | 2200*300*700 | 1 | 台 |  |
| 10 | 紧急喷淋器 |  | 1 | 台 | 不锈钢结构，表面红色环氧树脂喷涂 |
| 化学有机室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 4 | 台 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，黑色，4个插座，控制面板，水杯水嘴，灯 |
| 2 | 边台 | 4200*750*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 |
| 3 | PP水盆及龙头 | 800*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 4 | PP水盆及龙头 | 540*450*310 | 1 | 套 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 |
| 5 | 中央台 | 3000*1500*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座 |
| 6 | 药品柜 | 900*450*2000 | 4 | 台 | 铝木结构，上玻璃下木门 |
| 7 | 台式洗眼器 |  | 1 | 台 | 不锈钢结构，表面红色环氧树脂喷涂 |
| 8 | 滴水架 | 27支棒 | 1 | 台 |  |
| 9 | 紧急喷淋器 |  | 1 | 台 | 不锈钢结构，表面红色环氧树脂喷涂 |
| 10 | 试剂柜 | 900*450*2000 | 4 | 台 | 铝木结构，上玻璃下木门 |
| 固体试剂室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风试剂柜 | 900*450*2000 | 4 | 台 | 铝木结构，上玻璃下木门 |
| 固体易制毒室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 剧毒、易制毒柜 | 600*600*1600 | 3 | 台 | 全钢结构，电子锁+机械锁 |
| 行政仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1200*600*2000 | 10 | 台 | 全钢材质，表面环氧树脂喷涂 |
| 仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1200*600*2000 | 56 | 台 | 全钢材质，表面环氧树脂喷涂 |
| 通讯实验桌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动实验桌 | 2500*1000*800 | 6 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢架结构，一字型拉手 |
| 电线电缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3000*1500*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座 |
| 2 | 货架 | 1200*600*2000 | 2 | 台 | 全钢材质，表面环氧树脂喷涂 |
| 电器附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3000*1500*800 | 1 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座 |
| 灯具安规 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1200*600*2000 | 2 | 台 | 全钢材质，表面环氧树脂喷涂 |
| 1 | 中央台 | 3000*1500*800 | 2 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座（每台） |
| 2 | 边台 | 1500*750*800 | 4 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，2个118型岛式插座（每台） |
| 材料测试室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气瓶柜 | 900*450*2000 | 1 | 台 | 带报警器 |
| 光学暗室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2000*1000*800 | 4 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，2个118型岛式插座（每台） |
| 电子安规 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2500*1000*800 | 10 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座（每台） |
| 2 | 边台 | 2000*1000*800 | 6 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，2个118型岛式插座（每台） |
| 3 | 货架 | 900*400*2000 | 3 | 台 | 全钢材质，表面环氧树脂喷涂 |
| 锂电池安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2000*1000*800 | 2 | 台 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，2个118型岛式插座（每台） |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验凳 |  | 80 | 个 | 不锈钢材质，气动升降，PU硬面 |

第二部分：检测室排风及废气处理系统

| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP离心风机 | F4-72-7A-7.5KW | 2 | 台 | PP材质，国内知名品牌 |
| 2 | PP离心风机 | F4-72-7A-11KW | 1 | 台 | PP材质，国内知名品牌 |
| 3 | PP离心风机 | F4-72-6A-4KW | 1 | 台 | PP材质，国内知名品牌 |
| 4 | 出风口伞型防雨帽 |  | 4 | 个 | PP材质 |
| 5 | 软连接 |  | 4 | 个 | PVC材质 |
| 6 | 减震片 |  | 16 | 个 |  |
| 7 | PP风管 | DN300 | 28 | 米 | PP材质 |
| 8 | PP风管 | DN250 | 38 | 米 | PP材质 |
| 9 | PP风管 | DN160 | 30 | 米 | PP材质 |
| 10 | PP风管 | DN110 | 21 | 米 | PP材质 |
| 11 | PP矩形风管 | 700*400 | 36 | m | PP材质 |
| 12 | PP矩形风管 | 500*400 | 24 | m | PP材质 |
| 13 | PP矩形风管 | 350*300 | 32 | m | PP材质 |
| 14 | PP风管弯头 | DN300 | 8 | 个 | PP材质 |
| 15 | PP矩形风管弯头 | 500*400 | 6 | 个 | PP材质 |
| 16 | PP矩形风管弯头 | 700*400 | 6 | 个 | PP材质 |
| 17 | PP矩形风管法兰片 |  | 1 | 批 | PP材质 |
| 18 | 风管三通 |  | 1 | 批 | PP材质 |
| 19 | 净化喷淋塔 | 1800*4800 | 1 | 台 | PP材质 |
| 20 | 高压水泵 | 2.2KW | 1 | 台 | 国内知名品牌 |
| 21 | 有机活性炭塔 |  | 3 | 台 | PP材质制作 |
| 22 | 电动风阀 | φ300 | 2 | 台 | PP材质制作 |
| 23 | 电动风阀 | φ250 | 20 | 台 | PP材质制作 |
| 24 | 电动风阀 | φ160 | 4 | 台 | PP材质制作 |
| 25 | 手动对开调节阀 | 250 | 20 | 台 | PP材质制作 |
| 26 | 70℃防火阀 |  | 4 | 台 |  |
| 27 | 风机.水泵电缆线 | 5*6mm² | 280 | 米 | 国内知名品牌 |
| 28 | 多点控制电缆线 | 3*1mm² | 920 | 米 | 国内知名品牌 |
| 29 | 信号线 | 3*0.5mm² | 600 | 米 | 国内知名品牌 |
| 30 | 风管支架 |  | 1 | 批 |  |
| 31 | 净化塔基础 |  | 1 | 个 |  |
| 32 | 活性炭基础 |  | 3 | 个 |  |
| 33 | 变频器 | 7.5KW | 2 | 台 | 国内知名品牌 |
| 34 | 变频器 | 11KW | 1 | 台 | 国内知名品牌 |
| 35 | 变频器 | 4KW | 1 | 台 | 国内知名品牌 |
| 36 | 变频控制箱 |  | 4 | 套 |  |
| 37 | 水洗塔配电箱 |  | 1 | 台 |  |

第三部分：实验室集中供气系统

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 气源及管道 |  |  |  |  |
| 1 | 半自动切换式控制面板 |  | 套 | 7 |  |
| 3 | 不锈钢软管 | ASP-1000 | 根 | 12 | 材质：316L |
| 4 | 不锈钢钢瓶接头 | RU-FF4-TFZ | 个 | 12 | 材质：316L |
| 5 | 气体阻火器 | RU-Z-316 | 套 | 2 |  |
| 6 | 钢瓶双外丝接头 | RU-FF4 | 个 | 24 | 材质：316L |
| 10 | 不锈钢球阀 | 1/2＂ | 个 | 12 | 材质：316L |
| 11 | 不锈钢球阀 | 3/8＂ | 个 | 1 | 材质：316L |
| 12 | 不锈钢球阀 | 1/4＂ | 个 | 34 | 材质：316L |
| 13 | 不锈钢管 | 1/2＂ BA级 | m | 140 | 材质：316L |
| 14 | 不锈钢管 | 3/8＂ BA级 | m | 136 | 材质：316L |
| 15 | 不锈钢管 | 1/4＂ BA级 | m | 152 | 材质：316L |
| 19 | 三通 | 1/2＂ BA级 | 个 | 16 | 材质：316L |
| 20 | 三通 | 3/8＂ BA级 | 个 | 30 | 材质：316L |
| 22 | 管夹 | 1/2＂、3/8＂、1/4＂ | 个 | 428 | 铝合金材质 |
| 二 | 终端系统 |  |  |  |  |
| 1 | 终端减压阀 | 0~1.0Mpa | 台 | 34 | 国内知名品牌 |
| 3 | 桌上型立柱 |  | 套 | 34 | 材质：316L |
| 三 | 报警控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气体泄露报警箱 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 气体报警探头 |  | 套 | 2 | 氢气、乙炔 |
| 3 | 低压控制报警箱 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 高压电接点压力表 |  | 套 | 12 |  |
| 5 | 钢瓶固定架 |  | 套 | 48 |  |

第四部分：检测室污水处理系统

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水收集箱 | PE材质 | 只 | 1 |  |
| 2 | 电控 箱体 | 650*400*1600 碳钢 | 只 | 1 |  |
| 3 | PH控制器 | 550型 （含电极） | 套 | 3 | 国内知名品牌 |
| 4 | ORP控制器 | 550型 （含电极） | 套 | 1 | 国内知名品牌 |
| 5 | 可编程控制器 | DVP | 套 | 1 | 国内知名品牌 |
| 6 | 人 机界 面 | 触摸屏 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电器零配件 | 电器 | 套 | 1 |  |
| 8 | 液位 开关 | TEK-1 | 批 | 1 | 国内知名品牌 |
| 9 | 设备 钢架 | 1500*2000*2500碳钢 | 套 | 1 |  |
| 10 | 反应 装置 | D1300*H2080 PE | 只 | 1 |  |
| 11 | 加药箱体 | PE | 只 | 6 |  |
| 12 | 磁力循环泵 | MD-30R | 只 | 6 | 国内知名品牌 |
| 13 | 加药计量泵 | AKS | 只 | 1 | 国内知名品牌 |
| 14 | 耐腐进水泵 | 10M3/H 1.5KW | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 15 | 转子流量计 | 0-10M3/H | 只 | 8 | 国内知名品牌 |
| 16 | 板式压滤机 | XA-6 | 套 | 1 | 国内知名品牌 |
| 17 | 耐腐污泥泵 | 50BZ-32 3.0KW | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 18 | 排放过滤泵 | 10M3/H 1.5KW | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 19 | 石英砂滤器 | D500 FRP | 套 | 1 | 国内知名品牌 |
| 20 | 活性碳滤器 | D500 FRP | 套 | 1 | 国内知名品牌 |
| 21 | 搅拌鼓风机 | HT 220VAC | 套 | 1 | 国内知名品牌 |
| 22 | 电动球阀 | UPVC 220VAC | 套 | 2 | 国内知名品牌 |
| 23 | 管路及阀门 | DN40， DN50 UPVC | 批 | 1 | 国内知名品牌 |
| 24 | 电缆及桥架 |  | 批 | 1 |  |
| 25 | 安装辅助料 |  | 批 | 1 |  |

第五部分：微生物实验室系统

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岩棉夹心彩钢板隔墙 | 50mm规格 | 0.476厚彩钢板，手工制作，总厚度50mm | m2 | 369.2 |  |
| 2 | 岩棉夹心彩钢板吊顶 | 50mm规格 | 0.476厚彩钢板，手工制作，总厚度50mm | m2 | 147.6 |  |
| 3 | 彩钢板配套专用铝型材 | 50mm规格 | 专用配件 | m2 | 516.8 |  |
| 4 | 吊顶加强筋 | 国标 | 6mm吊装丝杆及配件 | m2 | 82 |  |
| 5 | 圆弧角 | 国标 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色。 | m | 30 |  |
| 6 | 铝合金马槽 | 国标 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色。 | m | 152 |  |
| 7 | 铝合金内圆弧 | 国标 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色。 | m | 120 |  |
| 8 | 铝合金外圆弧 | 国标 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色。 | m | 46 |  |
| 9 | 大丁字铝 | 国标 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色。 | m | 38 |  |
| 10 | 塑料地座 | 国标 | 塑料卡料，坚固耐用，颜色绿色 | m | 152 |  |
| 11 | 薄角铝 | 国标 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色。 | m | 78 |  |
| 12 | 厚角铝 | 国标 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色。 | m | 62 |  |
| 13 | 单开门 | 标准规格 | 800*2000，门身采用彩钢板，带观察窗，铝合金包边，门套采用铝合金，含门锁和门吸。 | 套 | 16 |  |
| 14 | 传递窗 | 标准规格 | 304不锈钢 | 个 | 13 |  |
| 15 | PVC地板 |  | 厚度2.2mm表面耐磨层0.7mm | m2 | 147.6 |  |
| 16 | pvc地板用水泥自流平 |  |  | m2 | 147.6 |  |
| 二、净化空调及其控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直膨组合式净化空气处理机组 | 8P | 含混合段、初效段、中小段、制冷段、制热段、灭菌段等 | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 2 | 直膨组合式净化空气处理机组 | 5P | 含混合段、初效段、中小段、制冷段、制热段、灭菌段等 | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 2 | 增压风机 | 380V | 全钢风机 | 台 | 2 | 国内知名品牌 |
| 3 | 防雨百叶 | 300*300 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 高效净化送风口 | GB01 | 高效组合，含高效过滤及箱体 | 个 | 10 |  |
| 5 | 回风口 | 320*250 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色 | 个 | 10 |  |
| 6 | 风管软接头 |  |  | 个 | 20 |  |
| 7 | 洁净风管 | 0.75 | 采用镀锌钢板制作 | m2 | 130 |  |
| 8 | 散流器 |  | 全钢材质，表面环氧树脂喷涂 | 个 | 20 |  |
| 9 | 风管橡塑保温棉及胶水 | 20mm |  | m2 | 103 |  |
| 三、配电系统及配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 |  | 空气开关 | 个 | 1 | 国内知名品牌 |
| 2 | 净化灯具 | 200*1200 | 表面采用环氧树脂喷涂，带防尘面罩 | 套 | 17 | 国内知名品牌 |
| 3 | 紫外灯 | 1×30W |  | 套 | 18 | 国内知名品牌 |
| 4 | 86型插座 | 86型 |  | 个 | 86 | 国内知名品牌 |
| 5 | 接地系统 |  | 采用专用接地装置对整体实验室进行接地处理 | 项 | 1 |  |
| 6 | 开关 | 86型 |  | 个 | 21 | 国内知名品牌 |
| 7 | 电线电缆 | 规格:ZRBV-500V-4 |  | m | 400 | 国内知名品牌 |
| 8 | 电线电缆 | 规格:ZRBV-500V-2.5 |  | m | 600 | 国内知名品牌 |
| 9 | pvc线管 | PC20 | 采用PC材质 | m | 453 |  |
| 10 | 手动调节阀 | 320*250 | 镀锌材质 | 个 | 10 | 国内知名品牌 |
| 11 | 手动调节阀 | 300*200 | 镀锌材质 | 个 | 10 | 国内知名品牌 |
| 12 | 压差显示 | 0~50Pa |  | 个 | 7 | 国内知名品牌 |
| 四、实验室家具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 材质说明 | 单位 | 数量 |  |
| P2实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3500*750*800 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 | 台 | 1 |  |
| 2 | PP水盆及龙头 | 540*440*320 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 | 套 | 1 |  |
| 洗涤灭菌室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2300*750*800 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座 | 台 | 1 |  |
| 2 | PP水盆及龙头 | 540*440*320 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 | 套 | 1 |  |
| 3 | 步入室通风柜 | 1500*800*2350 | 全钢结构，4个插座，控制面板，灯 | 台 | 1 |  |
| 真菌室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 3500*750*800 | 全不锈钢304材质，立柱1.0mm，台面厚度1.7mm | 台 | 1 |  |
| 真菌培养室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3300*750*800 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座 | 台 | 1 |  |
| 2 | PP水盆及龙头 | 540*440*320 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 | 套 | 1 |  |
| 细菌培养室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3300*750*800 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，3个118型岛式插座 | 台 | 1 |  |
| 2 | PP水盆及龙头 | 540*440*320 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 | 套 | 1 |  |
| 无菌室一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 1600*600*800 | 全不锈钢304材质，立柱1.0mm，台面厚度1.7mm | 台 | 3 |  |
| 无菌室二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 1600*600*800 | 全不锈钢304材质，立柱1.0mm，台面厚度1.7mm | 台 | 3 |  |
| 配置灭菌室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3400*600*800 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 | 台 | 1 |  |
| 2 | 试剂柜 | 900*450*2000 | 铝木结构，上玻璃下木门 | 台 | 2 |  |
| 3 | 步入室通风柜 | 1500*800*2350 | 全钢结构，4个插座，控制面板，灯 | 台 | 1 |  |
| 准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3600*750*800 | 12.7mm实芯理化板，钢木结构，一字型拉手，4个118型岛式插座 | 台 | 1 |  |
| 2 | 试剂柜 | 900*400*1800 | 铝木结构，上玻璃下木门 | 台 | 3 |  |
| 3 | PP水盆及龙头 | 540*440*320 | 含PP水盆，三口水龙头，上下水软 | 套 | 1 |  |

注：以上“国内知名品牌”是指至少为国内知名的品牌，应在竞选文件中注明具体使用的品牌和原产地。

二、技术要求

第一部分：检测室专用台柜、辅助设备及配套安装项目

A操作台（中央台、边台、仪器台、转角台）

A-1  台面：

1、采用厚度不小于12.7mm理化板台面，边缘加厚不小于25.4mm，颜色范围：皎白、黑色。

★2、实验室台面化学性能按照“GB/T 17657-2013”测试方法检测，测试试剂达到50种并包含以下试剂：1、37%盐酸；2、85%磷酸；3、98%硫酸；4、65%硝酸；5、铬酸；6、48%氢氟酸；7、99%乙酸；8、甲酸；9、甲酚；10、硫化钠饱和液；11、苯酚;12、28%氨水；13、高锰酸钾；14、丙酮；15、甲苯；16、二甲苯；17、王水；18、硝酸银饱和液；19、二氯乙酸；20、糠醛；21、同比例70%硝酸、硫酸混合液等。试剂指标测试结果均为表面无明显变化，等级为5级。竞选文件中应提供国家化学建筑材料测试中心出具的检测报告并加盖台面板厂家鲜章。

★3、实验室台面甲醛含量≤0.022mg/m³，所检产品按照GB 18580-2001“室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量”限量值E1进行检验。竞选文件中应提供国家化学建筑材料测试中心出具的检测报告，并加盖台面板厂家鲜章。

★4、实验室台面物理性能按照“GB/T 7911-2013”标准进行检测，达到以下标准：1、弯曲弹性模量≥12200MP；2、表面耐磨性能≧1150 r；3、耐刮划性(金刚石划痕法)≧5N；4、抗拉强度≥ 112M Pa；5、弯曲强度≥ 132MPa。竞选文件中应提供国家化学建筑材料测试中心所出具的检测报告，并加盖台面板厂家鲜章。

5、竞选文件中应提供加盖台面板厂家鲜章的台面及生产厂家的以下证明资料：

★5.1台面生产厂家有效的ISO9001:2015,ISO14001:2015，OHSAS18001:2007认证证书。

★5.2台面生产厂家有效的安全生产标准化证书。

★5.3台面板材环保认证（FSC森林认证、绿色卫士Greenguard认证）证书。

★5.4台面板达到节能减排标准，竞选文件应提供碳信托认证证书（Carbon Trust）。

5.5为保证主材的售后质量，竞选文件应提供台面材料厂家针对该项目的售后服务承诺书。

6、台面需加厚边，边缘做圆弧处理，光滑不割手台面。台面板下配有滴水槽设计，可防止液体外漏起到保护下柜作用，台面设计挡水板。 台面板设计应尽可能维持完整性，不得以小块拼接方式接合。 台面板的大部裁切、导圆及止水沟加工应预先加工完毕，不得在现场加工。 必要的台面板接缝须使用生产厂商规定之专用黏合剂，接合处的缝隙不得超过2mm，并应保持平整。 各邻接的台面应在同一水平面上，边缘亦应切齐。

A-2   柜体：

★1、框架采用优质60*40方钢组成的C框架，管型厚≥1.2mm。表面经磷化、酸洗、环氧树脂静喷涂、热固处理，达到耐强酸碱和有机物的目的，保证其承重性能和整个台体的稳定性。荷载≥300kg/㎡不变形，使用寿命≥十年。矩形钢管；矩形钢管表面经静电粉沫喷涂处理，以达到耐腐蚀、防潮等功能。

2、 实验台柜体门板、抽屉面板：

★1、面层采用1.0mm洁菌板双面饰面板，燃烧性能依据GB8624-2012，达到难燃B1级。竞选文件中应提供国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的检测报告并加盖面板厂家鲜章。

★2、饰面板物理性能满足以下条件：1）表面耐磨性能不低于3级；2）耐刮痕≧4级 无明显划痕；3）抗拉强度≥ 75MPa；4）弯曲弹性模量≥11400MPa；5）甲醛含量≤0.2mg/L，竞选文件中应提供国家化学建筑材料测试中心出具、检验类别为抽样检验的型式检测报告并加盖面板厂家鲜章。

★3、竞选文件中应提供板材环保认证（绿色卫士Greenguard认证、FSC森林认证、中国绿色环保材料标志授权使用证书）加盖面板厂家鲜章有效。

★4、竞选文件中应提供国家级抗菌材料检测中心所出具的面板检测报告并加盖面板厂家鲜章。检测项目为抗菌活性值、抗菌率，长霉等级，检测用菌至少应包含以下：

金黄色葡萄球菌，抗菌活性值>5.1，抗菌率>99%；铜绿假单胞菌，抗菌活性值>5.7，抗菌率>99%；大肠杆菌，检测结果：抗菌活性值>2.3，抗菌率>99%；巴西曲霉、球毛壳、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉，检测结果：长霉等级为0级。

★5、面板生产厂家需通过：ISO9001,ISO14001及OHSAS18001体系认证，竞选文件中应提供证书复印件加盖板材厂家鲜章。

6、拉手：采用灰白色PVC一字型暗拉手，带堵头，外形美观，设计人性化。

7、滑轨：采用三节静音滑轨道，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，弹性好，开合达八万次以上，外形须美观，使用过程中无噪音，经久耐用。

8、铰链：采用液压铰链，弹性好，外形美观，最大承重力≥45Kg，开合最少达十万次以上，最大张角可达110度，耐腐蚀性能强。

9、试剂架：

立柱为≥92*41*1.5mm铝合金型材,上下带塑胶模具堵头。

层板采用≥10mm厚的钢化玻璃，边缘处设置铝合金栏杆，以防止试剂瓶滑落。

试剂架高度可任意调节，利于放置大小不同的试剂瓶。

长度随组合钢支架而定，美观实用大方。

10、地脚：

采用抗氧化橡胶地脚或ABS地脚，具有防水及调节水平的功能，可调节高度30-50mm。

外带塑胶保护盖，可防止有害气体对地脚立柱的侵蚀。

B、器皿柜、试剂柜

铝木结构

1、柜体及背板：均采用厚≥16mm的E1级三聚三聚氰氨板，以优质≥2mm厚PVC封边防水处理。所有配件结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。
    框架：主架采用实验室专用≥35*35mm铝合金型材，表面经均匀灰白环氧均匀喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。
    2、柜门及层板：面材采用三聚氰氨板，厚度为≥16mm，四周经≥2mm厚PVC热封边加工。器皿柜内隔板为型材层板，层板上带有调节横梁可随意调节距离位置。
    3、拉手：采用灰白色PVC一字型暗拉手，模具成型，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。
    铰链：采用液压铰链,材质选用防腐钢型材，使用≥10万次无故障，最大张角可达110度。

地脚：采用优质品牌地脚，可自由调节高度及水平，调节高度为±25mm。

C、高温台、天平台

1、台面说明：天平台采用≥40mm厚花岗石，高温台采用≥20mm厚花岗石，边缘作加厚打磨处理。

2、柜体说明：天平台为全钢结构采用≥1.0mm钢板制作，表面采用环氧树脂喷涂处理，配有电源插座；高温台采用全钢框架结构，背板采用≥16mm优质三聚氢氨双贴面板，优质≥2mmPVC封边组件采用大型模具成型制作，组装接缝严密，牢固耐用。

3、框架采用优质60*40方钢组成的H框架，管型厚≥1.2mm。表面经磷化、酸洗、环氧树脂静喷涂、热固处理，达到耐强酸碱和有机物的目的，保证其承重性能和整个台体的稳定性。荷载≥400kg/㎡是不变形，使用寿命≥十年。矩形钢管。

4、调节地脚说明：采用实验室专用防震可调地脚，可调节高度20-50mm高度。

D、实验室辅助设备

1、水槽

采用≥5mm厚高密度PP材料一体成型，平整不变形，耐强酸碱；表面纹理：槽沿表面耐刻划，与大部分台面板表面纹理一致。

附件：密度PP去水／滤片／阻水盖／ＰＰ去水提笼；水池为台下盆；落水头采用高密度PP沉淀式泄水头，防止水管阻塞功能。

2、实验室水嘴

（1）采用高标号的加厚铜质材料和先进的红冲、烤漆加工工艺。

（2）高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。

（3）陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压20Bar。

（4）经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。

（5）特质鹅颈管可360°旋转。

（6）可拆卸铜制水嘴。

★（7）水嘴产品应符合GB25501-2010《水嘴用水频率限定值及用水效率等级》（流量＜7.5L/min）、GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》要求，并获得《中国节水产品认证证书》，竞选文件中应提供所供产品节水认证证书复印件。

E、通风柜

1、台面：（要求同A-1）

2、通风柜结构：

（1）柜体组合结构，全钢型台式通风柜，分上下两部分组成，上部通风柜，下部为底柜兼具储存柜功能。

通风柜工作区深度(自调节门内缘起量至扰流板前缘)应不小于710mm。通风柜操作口表面风速0.3m/s-0.8m/s。

（2） 结构合理、使用方便，设开度可调扰流板，保证在不同实验时产生的有害气体比重不同时，通过改变扰流板开度，确保有害气体完全排放。

（3）下柜体门板一律采用内外双层构造、内填成型隔音材料、内设加强筋，整体美观大方。日常开关没有噪音，敦实牢固、不变形。下柜体带抽风，管道联通主管道。

3、基本配制：

（1)液晶控制面板1套。

（2)电源插座4个，220V/10A。

（3)照明系统1套。

（4)水嘴、PP杯槽。

4、柜体及外壳：

符合标准的优质1.2mm一级冷轧钢板或更优的产品，经CNC机压成形、点焊接制作，表面经酸洗磷化处理、环氧树脂静电粉末喷涂（涂厚0.06-0.08mm），耐酸碱漆处理，抗腐蚀性能强。

5、内衬材料：

耐酸碱通风柜内衬专用板，厚≥4mm白色表面积层化学板装设。

6、导流板：导流板安装位置与角需使排气分布均匀，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，导流板设计无排风死角，以确保不同比重之气体均能有效排除。

7、下柜（储存柜）：柜体的材料及颜色与上柜体相同，柜内备有排风接口，可实现抽风，从而保证柜内空气流通，防止化学品相互污染。

8、水电材料

（1)通风柜杯槽：采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀材料高温热压成型。

（2)插座：采用国家标准五孔插座，避免插座使用的局限性。

（3)水龙头：采用复合铜铸单口龙头，外面环氧树脂喷涂，采用铜制耐高压控制阀, 其手柄轮为抗化学剂有色聚丙烯制品。

（4)照明装置：LED灯管，快速启动类型，UL标准。

灯具安装在通风柜外部，方便维修。

9、活动拉门：单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。

拉门玻璃为钢化玻璃，厚度不小于5mm。

平衡系统由配重、滑轮等装置组成。

平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控可以升、降移门。

10、技术基本要求

（1）风速、风量稳定、噪声低，符合国家相关标准及比选要求。

（2）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出，气体排放符合国家规定排放标准。

（3）通风柜入口表面平均风速设计为0.3~0.8m/s。同时可根据通风柜所做实验的性质及排除废气的毒性大小、浓度高低对风量进行局部调节，确保每个通风设备正常工作及检测人员的身体健康。

F、万向排气罩

1、伸缩导管：采用PC圆管∮88mmPC材质，耐酸碱。  
    2、关节转接头：  
    关节：采三节式PC材质，每个关节具有360旋转功能，且各关节均可拆换。  
    关节松紧旋钮：采PC材质，内嵌铜质螺母，与连接杆锁合。  
    关节连接杆，采SUS304，内侧具卡榫设计，可与关节锲合止动。  
    支撑弹簧：采镀锌钢材制作。  
    关节结合垫圈：采橡胶垫圈。  
    气流调节阀门：配合圆形转接头之设计，为手动调节，经由外部阀们旋钮，调整阀门角度，来控制罩口之气流量。  
    3.排气罩：圆形透明PC材质∮88-400/mm（管径-直径）位于导管末端可轻 易拆解清洗。

4.固定架及材质：采镀锌钢板制作经耐酸碱EPOXY漆涂烧处理。 
    G、原子吸收罩

结构：采用304不锈钢材质，可自由伸缩。不锈钢板厚度为≥1.0mm耐腐蚀，耐高温，易清理，美观大方。

H、通风药品柜

选用铝木结构

1、柜体及背板：采用三聚氰氨板，厚度为≥16mm，以优质≥2mm厚PVC封边防水处理。
    框架：主架采用实验室专用35*35mm铝合金型材，表面经均匀灰白环氧均匀喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。
    柜门及层板：面材采用三聚氰氨板，厚度为≥16mm，四周经≥2mm厚PVC热封边加工。
    拉手：采用PVC一字型暗拉手。
    铰链：优质品牌，110度，可开合10万次以上。
    地脚：采用优质品牌地脚，可自由调节高度及水平，调节高度为±25mm。

2、排气出口为矩形或圆形，与主管紧密连接，无气体泄漏。

3、柜顶风阀和止回阀等易损件采用市场标准件。

I、试剂架

结构：铝玻试剂架

1、主体: 主立柱采用铝合金型材经剪裁、定位打孔后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性极强。

2、层 板:10mm单面磨砂钢化玻璃，四周磨边处理。

J、毒品柜

1、厚度不小于1.2mm的双层优质钢板焊接成型。

2、柜体内外部采用环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀。

3、电子密码锁和机械锁双锁控制，双重防盗保护。

4、防盗报警装置，产品两侧装有防火透气孔。

K、洗眼器

1、紧急喷淋洗眼器
    （1）采用球阀和螺旋密封结构控制喷淋与洗眼。操作方便，启闭快速，密封可靠。
    （2）洗眼管路设有渗水孔，能排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁卫生和防冻。

（3）主要材料：304不锈钢,表面高亮度抛光。

2、台式洗眼器

洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
    控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
    供水软管：采用1500mm长不锈钢软管。

L、实验室岛式插座

钢制插座盒，表面经过环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀。

M、实验凳

凳面PU皮革材质，底盘：钢喷涂底盘，升降杆可调节高度430-570mm，防静电。

第二部分：检测室排风及废气处理系统

1、通风柜面风速稳定在0.3m/s-0.8m/s。

2、采用纯聚丙烯材质（PP材质）离心风机，所有排风管道均采用纯聚丙烯材质（PP材质），离心风机型号4-72型。

★3、活性炭净化箱：要求采用纯聚丙烯材质（PP材质）处理风量≥6800m³/H和≥10000m³/H，耐腐蚀、吸附能力强。

★4、净化喷淋塔：要求采用纯聚丙烯材质（PP材质）处理风量≥10000m³/H。

第三部分：实验室集中供气系统

A、设计要求

1、气瓶阀出口为GB标准的外螺纹形式，为了便于管路系统与气瓶连接，故从气瓶阀出口到管道系统应设有转换接头（气瓶接头）要求采用316L不锈钢材质。

2、为了方便更换气瓶，从上述气瓶接头到调节阀之间应设有耐高压的不锈钢螺旋管。

3、由于气瓶内部的气体压力为150Bar左右，使用点的压力较小，气体压力有变化，而且数值差距较大，故应在气瓶出口处设置一级减压阀。另外，由于多种仪器对气体压力的准确性和稳定性要求较高，故应在气体的出口点处设置二级减压阀。

4、每种气体的系统中应设有在紧急情况下能够快速切断供气的装置—开关阀，为了开关系统的方便和快捷，本项目中开关阀采用球阀。

5、在H2和C2H2系统中，为了防止回火现象的发生，应加装防爆逆止阀。

6、气体管路系统出口点处，为了便于开关系统，应设有使用点球阀。

★7、为了保持气体的纯度及管道系统的气密性，所有管道采用316L不锈钢管道，内表面经AP处理。

8、为了便于维修及更换阀件，同时保证系统的气密性，管道与阀件的连接应采用高压双卡套接头连接，,管道与管道采用全自动焊连接。

9、管道固定件（管夹）应采用耐高温的金属材料，要求坚固，轻巧，耐用。

10、考虑到坚固、防腐、方便使用、美观等方面的原因，压力调节阀控制面板，气瓶固定架采用不锈钢亚光材料。

B、施工要求

1、所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，在进入施工现场后，安装前，方可将塑料套拆封，并除去塑料盖。

2、所有管件在安装进系统前，应用高纯氮气(99.999%)进行三遍以上的吹扫。

3、管道铺设时，应注意平直，弯管处采用专用弯管器，不得徒手弯曲，切断管道时，用专用切管器操作，严禁用锯子锯断管道。管道切断后，应用专用工具处理断口，严禁用普通锉刀处理。

4、在管道的行进路线中，每隔1米应设置一组管夹，如遇特殊建筑物结构，应酌情考虑。

5、管道穿墙及穿地板时，应设置套管，套管与管道之间的空隙，应采用不可燃烧的材料填充。

6、所有螺纹连接处应采用密封带密封。

7、所有调节阀固定面板、所有出口点控制面板及所有管道上，都应贴设标有对应气体的成分及浓度的气体标头。

8、所有系统部件安装完毕后，应用高纯氮气进行三遍以上的大流量吹扫。

9、吹扫完毕后，用高纯氮气进行检漏保压测试，测试压力应为工作压力的1.5倍。

C、材料要求

1、一、二级减压阀：

（1）采用集成式减压阀阀座技术制造。

（2）小巧、符合人体工学和轻量设计。

（3）精确压力控制可确保运行稳定。

比选人比选时须提供产品彩页资料。

2、开关球阀/针阀：采用316不锈钢材料，双卡套连接。

3、防爆逆止阀：不锈钢材质，1/4”NPT。

4、管道：采用316L不锈钢材质,管道连接到管道的接头为316不锈钢自动焊焊接接头。

5、气体出口球阀和清洗阀：采用316不锈钢球阀，双卡套连接的球阀。

6、管夹及管道固定件：采用铝合金材质，表面阳极氧化处理，不允许采用任何其他的非耐腐蚀和可燃材料。

★ 7、为保证主材的售后质量，竞选文件中应提供气体管件材料生产厂家针对该项目的售后服务承诺书，并加盖生产厂家鲜章。

8、气体浓度报警箱：

（1）液晶显示，全中文操作。

（2）单回路2总线通讯，新号无极性设计，具有自动保护功能，系统抗干扰能力强。

（3）可自动检索探测器类型和报警点，实现%LEL / ppm /%vol多类型探测器在同一系统监控，无需设置。

（4）内置大容量数据存储，能记录999条报警信息、100条开机时间信息及100条关机时间信息，信息掉电不丢失。

（5）内置2组继电器触点信号输出，可联动控制风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动或自动输出。

（6）甲烷：量程0-100%LEL；分辨率1%LEL；报警点25%LEL；工作温度-40℃~70℃；工作湿度10~95%RH；工作压力86~106kpa；响应时间≤30。

（7）氢气：量程0-1000ppm；分辨率1ppm；报警点80ppm；工作温度-20℃~50℃；工作湿度10~95%RH；工作压力86~106kpa；响应时间≤60。

第四部分：检测室污水处理系统

A、污水处理系统

1、采用一体式污水处理设备，具有占地面积小，操作方便的优点。

★2、污水处理系统的处理能力应≥ 3m³/D。

3、污水处理系统采用间歇式SBR处理设备。

4、集成性高：

（1）完整的废水处理系统缩聚成一套设备。

（2）集先进的PH、ORP自控仪、反应槽、投药组件、固液分离和终端PH调节一体,形成一个完整的废水处理系统。既便于操作，又节省场地。

（3）设备集pH调节、氧化还原反应、混凝、过滤、污泥浓缩和终端pH调节功能于一体，全过程有PLC控制器和PH/ORP仪表控制，操作按预设的程序和参数自动进行。有自动监测、自动投药功能、保证了废水的处理效果，同时节省药品耗量和人力的需求。

5、适应性：

根据实验室不同的废水，可以随时切换到不同的处理工艺，满足各种废水处理后达标。

6、采用PLC控制：

（1）实现设备运行的全自动控制。

（2）PLC可接收液位控制器和pH/ORP变送器发出的信号，控制废水泵、加药泵、搅拌机、电动阀、污泥泵的动作。

（3）可根据废水处理工艺要求编制控制程序、准确地设置废水开始处理到最终排放各个处理步骤的时间。

（4）可对程序进行编制修改，以达到最佳的控制效果。

7、触摸屏操作：

（1）对系统中废水处理流程、控制数据的设定、监测的数据、设备运行状况、故障状态报警等信息可直接在触摸屏进行。

（2）通过PH/ORP变送器与PLC的结合,PH/ORP值可直接在触摸屏上显示。

8、重金属捕捉器要求：

（1）使用重金属处理复合材料做填料，保证重金属达标。

（2）填料要求具有将吸附原理和离子交换原理有机结合，既保证了处理效果，同时又实现了较高的处理速度。尤其要适合含重金属离子废水的深度处理，具有处理效果好、处理成本低、一次性投资少等优点。

（3）填料要可去除溶液中的重金属离子，例如Au2+、Ni2+、Cu2+、Cr3+、Zn2+、Fe2+等金属阳离子，及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN) -、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-

9、故障处理：

设备在运行过程中若出现故障，有相关的保护措施，满足废水正常达标排放要求。

10、废水处理工艺：

实验综合废水由实验废水收集管路汇流后，进入废水处理站的实验废水池，当液位到高位时，废水泵自动将实验废水提升自动化废水处理设备内，系统在PLC控制器控制下，自动加药，自动沉淀，自动排泥，自动将达标水排到生活污水调节池进行生化处理。最终达到排放标准，排到市政污水管网，污水处理厂。压滤的干污泥定期交专业固废公司处理。

★11、为保证主材的售后质量，竞选文件中应提供污水处理设备生产厂家的售后服务承诺书，并加盖生产厂家鲜章。

B、污水处理标准

★ 实验废水经废水处理设备处理后，水质指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，见下表：

| 项 目指标 | 排放标准（mg/L） |
| --- | --- |
| 总汞 | 0.05 |
| 总铬 | 1.5 |
| 六价铬 | 0.5 |
| 总砷 | 0.5 |
| 总铅 | 1.0 |
| 总镍 | 1.0 |
| 总银 | 0.5 |
| 总氰化合物 | 1.0 |
| 总铜 | 2.0 |
| 总锌 | 5.0 |
| 总锰 | 5.0 |
| BOD5 | ≤300 |
| CODcr | ≤500 |
| SS | ≤400 |
| 动植物油 | 100 |
| PH | 6～9 |
| 石油类 | 20 |

第五部分：微生物实验室技术要求

（一）、 实验室洁净装饰工程

| 名称 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1.岩棉板隔墙 | 1、金属基板δ=0.476mm，彩色涂层钢板为热镀锌，锌层双面质量不得小于180g/㎡。 2、上下用铝合金圆角R50固定于天花或地面 3、底部采用50型专用地轨固定，镀锌自攻螺丝+塑料膨胀，地轨两侧使用环氧树脂填缝，防渗水。 4、等电位连接、防雷接地等 |
| 2.玻镁板吊顶 | 1、金属基板δ=0.476mm，彩色涂层钢板为热镀锌，锌层双面质量不得小于180g/㎡。 2、铝合金圆角R50与墙板连接过渡。 3、按设计要求吊装 |
| 3.彩钢板配套专用铝型材 | 专用配件（连接件、铝合金窗料等） |
| 4.吊顶加强筋 | 6mm吊装丝杆及配件 |
| 5.圆弧角 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂。 |
| 6.铝合金马槽 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂。 |
| 7.铝合金内圆弧 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂。 |
| 8.铝合金外圆弧 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂。 |
| 9.大丁字铝 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂。 |
| 10.塑料地座 | 塑料卡料，坚固耐用。 |
| 11.薄角铝 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂。 |
| 12.厚角铝 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂。 |
| 13．净化门 | 1、尺寸：单门≥800*2000，双门门≥1400*2000身采用彩钢板，铝合金包边， 2、框材质：门套采用铝合金，含门锁和门吸。 3、等电位连接、防雷接地等 4、含门封头等小五金 5、材质符合设计要求 |
| 14.检修门 | 1、尺寸：单门≥1200*2000，门身采用彩钢板，铝合金包边， 2、框材质：门套采用铝合金，含门锁。 3、等电位连接、防雷接地等 4、含门封头等小五金 5、材质符合设计要求 |
| 15.PVC地板 | ★采用pvc地板，厚度≥2.2mm表面耐磨层≥0.7mm，具有高化学防腐性、抗热和强防磨损特性。 |
| 16.pvc地板用水泥自流平 | 符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的规定 |
| 17.杂件 | 国标（螺丝、硅胶、铆钉等） |

（二）、实验室净化暖通空调及控制系统

本系统按照实验室《洁净室施工及验收规范》（JGJ71—90）规定建设万级洁净室（无菌室），其他部分按照上述要求建设十万级洁净室，包含空调设备选取，工艺设计以及安装工艺要求。

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1、净化空调机组 | ★采用洁净循环空气处理机组： 1、洁净空气调节机组箱体采用铝合金框架结构，双面彩色保温箱板，外形美观大方。 1）机组结构强度满足EN1886中的D1等级。 2）气密性满足EN1886中的L1级。 3）整体保温性能满足EN1886中的T2级。 4）机组箱体采用铝合金框架防冷桥结构, 防冷桥性能达EN1886中的TB2级，保证在任何自然条件下机组外部无凝露现象。 5）过滤器旁通漏风率满足EN1886中的F9要求。 空调机组的传热系数、工作压力、试验压力应不低于国家有关标准。换热器要有较高的承压能力，水盘管在1.6Mpa 工作压力下能正常运行。 2、机组及主要部件参数： 1)机组换热盘管性能稳定、品质可靠。 2)有防止冷桥的措施，其冷桥因子应达到不低于EN1886标准中的TB2级。 3)箱板为双面保温板，外板采用外贴PE保护膜的白色烤漆镀锌钢板，厚度不小于0.6mm，内板采用蓝色镀锌钢板，厚度不小于0.6mm。箱板内注无氟环保型硬质聚氨脂与内外板直接发泡一次成型，形成高强度板，厚度达50mm，箱板内外板之间采用防冷桥结构，以保证内、外板之间无冷桥，防冷桥性能满足EN1886中的TB2等级。发泡料为进口环保型无氟硬质聚氨脂，对环境无污染，密度不小于45kg/m3，导热系数＜0.0213W/m·k，整体保温性能满足EN1886中的T2等级。具有良好的隔声性能，隔声能力＞35dB（A），机组的隔音值Dc=(51.1-71.5）。 4)凝水盘采用超卫型空调箱用表冷器中间接水盘，采用下沉式干式水盘工艺，1.0mm 304#抗菌型不锈钢板材质制作，减少细菌滋生，减少了下盘管翅片的水膜厚度，更有利于热量转换，有利于空调机组的稳定运行 ★3、洁净空气调节机组制造商具有工业产品生产许可证（产品许可范围包含“组合式空调机组”产品）。 ★4、洁净空气调节机组提供第三方权威检测机构机构依据GB/T19569-2004出具的产品检验报告。 ★5、洁净空气调节机组组获得TUV认证及提供国家空调设备质量监督检验中心检验报告。 ★6、应提供厂家超卫型空调箱用表冷器中间接水盘专利证书及抗菌型测试报告相关证明的复印件，并加盖厂家鲜章。 表冷盘管采用铜管串防腐亲水铝箔，换热效率高，并采用机械速拉胀技术，保证每一片翅片与通关结合牢靠。 7、初效过滤器采用超卫型空调箱用快速搭接板式过滤器，方便拆卸清理和维护，提高使用寿命。 8、过滤器槽架要求：采用单元式过滤器槽架结构，使初、中、亚高效各级过滤器安装槽架的密封性能得到可靠保障，使更高一级过滤器的寿命得以延长 ★9、竞选文件中应提供设备厂家的直膨式组合式空调机组的CRAA产品认证证书复印件并加盖设备厂家鲜章。 |
| 2、安装工艺要求 | 1、风管材料采用镀锌钢板制作。钢板厚度与加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的规定执行，所有配件用材与主材相同。 2、制作风管不得有横向拼接，尽量减少拼接，矩形风管底宽在900mm以内，不得有纵向接缝，在900mm以上，应尽量减少接缝。 3、铆接法兰加固框及部件应采用镀锌铆钉，法兰铆钉孔、法兰螺栓间距不应大于150mm。 4、所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊架或托架。其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场选定。（支、吊架和托架的距离：矩形风管长边L≤630mm,S=3.0m,L>630mm,S≤2.0m,不保温风管间距见有关规范） 5、风管保温采用20mm厚橡塑板保温。 6、风管支吊托架应设置开保温层外部，并在支吊托架与风管间垫木，同时，应避免在法兰、调节阀等零部件处设置支吊托架。 7、安装调节阀、碟阀等配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 |

（三）、实验室配电系统及配套设备

| 名称 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1.动力配电柜 | 1.成套配电箱，按系统要求成套设备（含配电箱体、开关元件及附件等）。 2.基础槽钢制作、安装。 |
| 2.净化灯具 | 表面采用环氧树脂喷涂，带防尘面罩。 |
| 3.紫外灯 | 紫外线杀菌灯安装 |
| 4.插座 | 86型 |
| 5.开关 | 86型 |
| 6．其他 | 电力电缆、照明、线管皆采用复合国家标准要求的产品， |

第六章 竞选文件格式

目录

1.竞选函

2.开标一览表

3.竞选文件附件（如有）

4.营业执照

5.法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明

6.承诺书

7.一般纳税人证明材料

8.商务部分评审资料（售后承诺、业绩、国家级资质、荣誉、专利资质等）

9.技术部分

10.其他（如有）

（项目名称）

竞选文件

竞选人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

年月日

1.竞选函

仕益检验检测认证（广州）有限公司：

我方收到仕益检验检测认证（广州）有限公司检测室设备设施采购及安装项目的比选文件，经详细研究，决定参加该采购项目的竞争性比选。

我方愿意按照比选文件中的一切要求，提供并承担项目的含供货、运输、搬运至指定地点的上下车等人工、现场踏勘、安装、调试、环保监测、管理费、税金及需要由第三方实施的首次检测费用等为完成本项目可能产生的一切费用，包干报价总计金额为人民币小写RMB：元，人民币大写；交货期：（合同签订之日起计算，交钥匙），质保期：。

1、以上报价是本竞选人充分了解了比选文件、比选补遗文件、答疑纪要、补充通知、比选流程、现场情况和其他影响不项目供货的因素并对市场行情充分预测后作出的比选报价。

2、我们完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求，完全答应竞争性比选文件中规定的所有条件、比选流程、评审办法。

3、本参选人同意所递交的参选文件在比选文件规定的参选有效期内有效，在此期间内本参选人若中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的比选文件、答疑文件、中标通知书和本参选文件将构成约束我们双方的契约。

5、一旦本参选人中标，我方承诺愿意按以上参选报价与贵方签订合同，并且合同金额和结算金额均不超过该项目的预算金额。

6、本参选人同意并接受，如果接到中标通知后未按贵公司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件,贵公司有权另选其他中标单位。

7、我们保证在此次比选期间，不以任何方式行贿及搞不正之风，如有发现，愿被取消参选资格及接受有关部门的查处。

8、与本报价有关的一切往来通讯，请按下列地址联系：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法人代表或授权代表：（签字）

竞选人：（盖章）

日期：年 月 日

2.开标一览表

比选项目名称：

| 竞选人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项名称 | 数量 | 竞选报价（小写） | 交货期 |
| 1 | 检测室专用台柜、辅助设备及配套安装项目 |  |  |  |
| 2 | 检测室排风及废气处理系统 |  |  |  |
| 3 | 实验室集中供气系统 |  |  |  |
| 4 | 检测室污水处理系统 |  |  |  |
| 5 | 微生物实验室技术要求 |  |  |  |
| 竞选总报价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注：“规格/型号”由竞选人按所投竞选货物如实填写，“单价”由竞选人自行填写，“总价”及该项“单价”乘以“数量单位”的计算结果，“总报价”及表中所有项“总价”的总和，且“总报价”为本项目的竞选报价。本竞选报价为包含供货、运输、搬运至指定地点的上下车等人工、现场踏勘、安装、调试、环保监测、管理费、税金及需要由第三方实施的首次检测费用等为完成本项目可能产生的一切费用的包干价；本报价能够满足本项目需求。

竞选人                                   法定代表人或授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

3.分项报价明细表

比选项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人：                                  法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请竞选人完整填写本表，要求注明品牌和原产地的产品在备注栏里注明；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4.营业执照

5.法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：	（盖单位公章）

年月日

此处附法定代表人身份证复印件

授权委托书

本人	（姓名）系	（竞选人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）的竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

竞选人：	（盖单位公章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

此处附授权代理人身份证复印件

6.承诺书

具备完成本项目的资格，产品应符合国家规定的相应技术标准的承诺。（格式自理，加盖公章）

7.一般纳税人证明材料

8.商务部分评审资料

（1）相关资质证书

（2）相关业绩证明材料

（3）质保及售后服务

（4）………（如有）

9.技术部分

9.1技术偏离表

| 序号 | 章节、条款 | 比选文件技术参数 | 竞选文件技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

备注：

- 竞选人按照所投项目技术参数如实填写；

- “竞选文件技术参数”按第五章《项目技术规格、数量及要求》填写有偏离的条款，所有技术条款无偏离应注明“所有技术条款无偏离”。

竞选人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年   月   日

10.项目实施组织计划

11.项目实施方案

12.其他（如有）