- 询价邀请函

- 项目名称:重庆百货重庆仕益产品质量检测有限责任公司静电放电测试系统购置项目

- 重庆百货大楼股份有限公司

- 二0一九年十二月

# 第一篇 项目邀请书

## 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称重庆百货公司）参照国家有关法律法规的规定，结合邀请人的有关制度规定，依照“公开、公平、公正”原则，通过邀请询价确定重庆百货全资子公司重庆仕益产品质量检测有限责任公司(以下简称重庆仕益公司)静电放电测试系统供货单位，欢迎已进入重庆百货公司检测设备类供货单位合格供方库的单位参加.

## 一、项目内容

| 序号 | 货物名称及内容 | 响应最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电测试系统 | 30 |  |

## 二、资金来源

重庆仕益公司自筹，资金已到位。

## 三、响应人资格要求

重庆百货大楼股份有限公司检测设备类合格供方库库内单位。

## 四、响应、询价有关说明

（一）文件领取：请即日起至2019年12月19日前，在重庆仕益产品质量检测有限责任公司网站（http://www.ccccq.org）下载本项目邀请函。

（二）响应文件递交地点：重庆仕益公司三楼会议室

（三）响应文件接收截止时间: 2019年12月27日下午14:00

（四）开标时间：2019年12月27日下午14:00。

## 五、响应有关规定

1、超过询价截止时间、不按本邀请函规定密封的响应,重庆百货公司恕不接受。

## 2、同一品牌货物只允许一个响应人参与响应。

## 六、联系方式

邀请人：重庆百货大楼股份有限公司

联系人：陈琴、张杰

电话：（023）63841535、63840103

## 地址：重庆市渝中区嘉陵江嘉滨路151号（一号桥）

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

- 环境要求

设备工作温度：15℃～35℃,环境湿度：30%RH～60%RH,大气压强：86kPa～106 kPa

2.依据标准

以下为静电放电抗扰度设备研制和验收所应遵循的国家（行业）及国际（地区）标准与规范，有些标准可能存在更新的版本，投标各方需要考虑兼容最新标准的可行性，如果因投标方考虑不周而导致对最新标准的不兼容（截止到投标期），投标方有责任免费补充或者完善系统配置，以满足最新的国家（行业）和国际（地区）标准的要求。

GB/T 17626.2-2018,IEC61000-4-2-2008，ISO10605 静电放电抗扰度试验

3.静电抗扰度设备的具体技术要求和数量

说明：测试项所需的测试附件必须满足相应标准要求，如有缺少，由中标方免费补全。

| 序号 | 主要配置 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电测试仪 | 1) 基本要求：本系统所有组件必须要满足最新版IEC61000-4-2:2008、GB/T 17626.2：2018、ISO10605：2008标准的要求对测量系统和测试方法的定义。整套测量系统既要满足实验室型式测试，也要便于现场测量，该系统为交钥匙工程。 2)测试电压：接触放电 1KV-30KV±5% 空气放电1KV-30KV±5% 3)步进：100V； 4)放电持续时间：＞ 5S； 5) 放电极性：正极/负极 6) 放电网络参数：150pF/330Ω（IEC 61000-4-2） 150pF /2k Ω (ISO 10605) 330pF / 2k Ω (ISO 10605) 330pF / 330 Ω (ISO 10605) 7) 电频率和模式：单次触发 连续触发（0.1Hz/0.2Hz/0.5Hz/1Hz/2Hz/5Hz/10Hz/20Hz） 8) 触发模式：手动/自动连续 9) 具有静电放电电流和电压监测功能 10) 放电计数：1 – 9999，可预置 11) 内置温度湿度传感器，可在屏幕上显示 12) 光纤控制接口，实现远程操作 | 1 | 套 |
| 2 | 静电放电测试附件 | 提供必要的现场测试附件，至少包括： 实木桌：1.6m×0.8m×0.8m 绝缘垫：0.5m×0.5m×0.5mm 水平参考板1.6m×0.8m×2mm 地面参考板2.0m×2.0m×2mm 放电导线2条：2×470kΩ 垂直板：0.5m×0.5m 汽车电子静电放电岛 | 1 | 套 |
| 3 | 期间核查套件 | 校准靶 2Ω (4GHz) 含2×20dB衰减器 出厂校准数据 法拉递笼 1.2×1.2m参考铝 滚轮+后面开门 | 1 | 套 |
| 4 | 高压表 | 电压范围：40kVdc 输入阻抗：10GΩ 数显精度：2kV ～ 40kV （±0.4%） 数显精度：500V ～ 2kV （±1.0%） | 1 | 套 |

# 第三篇 项目商务要求

一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

自评价结果公告发出之日起10个工作日内与得分排序第一的响应人签订合同。供货方应在采购合同签定后90日历天完成该项目（交钥匙，自签订合同之日起；其中80日历天以内须完成安装和调试工作，交货期剩余时间内须完成所有验收工作）。

（二）交货地点

重庆市渝北区翠云街道翠桃路37号良景产业园1号楼

交货时供货方提供所响应设备的检测报告、认证证书等材料，包括但不限于本次邀请函中所要求提交的材料（检定证书在合同中另行规定）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，响应人应在邀请人使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.响应人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由响应人负责调换、补齐或赔偿。

3. 响应人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经邀请人确认。

4.软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收和通过。

5.响应人提供的货物未达到邀请函规定要求，且对邀请人造成损失的，由响应人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.邀请人需要厂家对响应人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归邀请人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）质保期

1.响应人应明确承诺：质保期不得低于1年。

2.响应人响应产品属于国家规定“三包”范围的，其质保期不得低于“三包”规定。

3.响应人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应人实际承诺执行。

4.响应人响应产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.收到邀请人电话或书面通知后，响应人需明确注明售后响应时间，2小时内响应，重庆主城内响应方应确保24小时内赶到用户单位解决问题，重庆主城外包括外省响应方应确保48小时内赶到用户单位解决问题，非设备硬件故障12小时之内恢复系统正常运行；

2.常规部件故障，确保48小时内恢复系统正常运行；

3.在特殊应用情况下，如有重大事件、实验室评审，邀请人只需要提前48小时通过电话或书面通知，可提供设备制造商原厂专业工程服务人员现场技术支撑和技术支持。

4.保修期间，签约人应能确保设备制造商原厂专业工程服务人员，每半年对设备进行一次全面的清洁检查、整体调整，确保设备运行正常；

5.对邀请人提供系统扩充、升级方面的技术支持服务及功能应用软件和商业化软件的优惠升级服务。

6.质保期内，所有硬件设备的维修均为免费（灯泡等易耗品除外）。保修期内，所有的上门服务及由此产生的费用均不再收取。

三、付款方式

分期付款，转账

1.合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为预付款；

2.货到现场，经乙方安装、调试、甲方验收合格之日起，在乙方提供合同金额的全额符合国家规定的税率为13%的增值税专用发票的一个月内支付合同总金额的75%货款。

3.设备质保金为合同总金额的5%，在乙方履行相应的质保义务，质保期从验收合格之日起计算,届满后按合同约定支付。

四、知识产权

邀请人在中华人民共和国境内使用响应人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供货方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、培训

（一）免费培训

响应人对其提供的产品应尽培训义务。响应人应提供对邀请人的基本免费培训，使邀请人使用人员能够正常操作。

六、其他

1.响应人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及邀请函其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3.响应报价为邀请人指定地点的现场交货价，包括但不限于以下条款：

1）货物的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

4）必要的保险费用和各项税费；

5）安装费用。

6）验收费用。

4.响应人响应时须提供技术方案。

5.对响应产品的要求：

1）有国家强制性认证的产品，响应时提供相关认证证书复印件；

2）响应品牌在同行业的市场占有量。提供相应资料。

3）如代理商参与本次邀请询价须提供响应货物生产商的对该代理商就本项目的唯一授权书（复印件加盖鲜章、原件备查）。

# 第四篇 评价方法、评价标准、无效响应条款和作废条款

一、评价方法

（一）评价方法定义

本项目采用综合评分法进行评价。综合评分法是指在最大限度地满足邀请函总体技术要求，按照邀请函中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评价总得分最高的响应人作为签约候选人或者签约人的评价方法。响应人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评审程序

评审工作由重庆百货公司负责组织，具体评价事务由重庆仕益公司评审委员会负责。

评审委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、符合性检查。依据邀请函的规定，从响应人响应文件的有效性、完整性和对邀请函的响应程度进行审查，以确定是否对响应函的实质性要求作出响应。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合邀请函规定的格式。 |
|  |  | 响应方案 | 只有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正本数量符合邀请函要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对邀请函第二篇规定的内容全部作出响应。 |
|  |  | 完成期限 | 满足邀请函要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足邀请函要求。 |
|  |  | 响应有效期 | 满足邀请函规定。 |
|  |  | 质保期 | 满足邀请函规定。 |

2、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求响应人作出必要澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、比较与评价。按邀请函中规定的评价方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评审委员会各成员应当独立对每个有效响应人的响应文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评审委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一响应人同一评分项的打分偏离较大的，应对响应人的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个响应人每项评分因素的得分。

5、推荐候选响应人名单。候选响应人数量为三名。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

1、技术部分（所占权重为50％）

响应货物技术参数50分

有效响应项目技术要求基础分30分。

1、放电网络在150pF/330Ω（IEC 61000-4-2）、150pF /2k Ω (ISO 10605)、330pF / 2k Ω (ISO 10605)、330pF / 330 Ω (ISO 10605)这个基础上，多增加一个放电网络加2分，最高加4分。
2、静电放电测试仪测试电压：空气放电每增加5V加1分（在30V的基础上），最高加3分。
3、静电放电测试仪测试电压：接触放电每增加5V加1分（在30V的基础上），最高加3分。
4、高压表：电压范围每增加10V加1分（在40V的基础上），最高加2分。
5、放电持续时间每增加5s加2分（在5s的基础上），最高加4分。
6、放电导线每多提供一条增加2分（在2条的基础上），最高加4分。

2、响应价格（所占权重为30%）

价格权重为30分；

1）评标基准价计算方法：

响应人有效报价的响应总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值作为为投标总报价的评标基准价。

2）各有效报价得分的计算方法：各有效报价分别与评分基准价相比较，等于评分基准价得30分；每高于评分基准价1%扣1分，每低于评分基准价1%扣0.5分，扣完为止。不足1%的按插入法计算，保留至小数点后两位，第三位小数四舍五入。

3、商务部分（权重为20%）

1）专业售后团队提供热线技术支持服务，必须对用户所反映的任何问题在2小时内得到及时响应；在远程不能解决问题的情况下，重庆主城内响应方应确保24小时内赶到用户单位解决问题，重庆主城外包括外省响应方应确保48小时内赶到用户单位解决问题；提供售后服务承诺书并加盖鲜章；提供售后收费明细表。

上述内容须明确承诺，如未明确承诺或承诺不全，则为无效响应，响应文件作废。

a.延长质保期：质保期每延长一年加2分，最多得6分。

b.明确售后服务团队（提供由制造商核发的售后服务人员资格证明文件）：在重庆地区有专业售后服务团队的得2分，在西南地区有专业售后服务团队的得1分，没有得0分；

2）有效ISO9001认证和设备具有的专利资质（此项最多3分）：

投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证得0.5分，需提供证书复印件。

投标人能提供本设备相关专利证书的，每提供1个得0.5分。

3）业绩证明：投标人提供2016年至今本设备（全套）加盖鲜章合同复印件及增值税专用发票，每提供一个得0.5分，最高得5分。

4）供货方在采购合同签定后70日历天完成该项目（交钥匙，自签订合同之日起；其中60日历天以内须完成安装和调试工作，交货期剩余时间内须完成所有验收工作）加4分，供货方在采购合同签定后80日历天完成该项目（交钥匙，自签订合同之日起；其中70日历天以内须完成安装和调试工作，交货期剩余时间内须完成所有验收工作）加2分。

三、作废条款

出现以下情况之一的，应重新组织采购。

1.符合专业条件的响应人或者对邀请函作实质响应的响应人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

四、无效响应条款

响应人或其响应文件发生以下情况之一者，视为无效响应：

1.响应文件逾期送达；

2.响应文件未按规定密封；

3.响应文件未按邀请函规定的格式、内容填写；

4.响应货物数量、技术参数或商务承诺达不到邀请函的要求；

5.响应报价超出邀请函标明的响应限价；

6.未按照邀请函要求由响应人授权代表或法定代表人签字并加盖公章；

7.响应文件记载的响应项目完成期限超过邀请函规定的完成期限；

8、无“分项报价明细表”。

9、响应货物为同一品牌货物的响应人。

10、如代理商参与本次邀请询价未提供响应货物生产商的对该代理商就本项目的唯一授权书（复印件加盖鲜章,原件备查）。

第五篇 响应人须知

一、响应费用

无论响应结果如何，响应人参与本项目的所有费用均应由响应人自行承担。

二、响应人

1. 合格响应人条件

合格响应人应完全符合邀请函第一篇中规定的响应人资格条件，并对邀请函作出实质性响应。

2. 响应人的风险

响应人没有按照邀请函要求提供全部资料，或者响应人没有对邀请函在各方面作出实质性响应，可能导致响应被拒绝或评定为无效响应。

三、邀请函

邀请函是响应人编制响应文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。邀请函也是邀请人与响应人签订合同的基础。

1. 响应文件由以下七部分组成

项目邀请书；

项目技术规格、数量及质量要求；

商务条款；

响应人须知；

评价方法、评价标准、无效响应条款和作废条款；

合同主要条款、合同范本；

响应文件格式。

2. 响应人对邀请函有异议的，应在领取邀请函截止日后二个工作日内以书面形式告知邀请人。否则视同认可邀请函所有要求。逾期提出异议的，邀请人可以不予受理。

四、响应文件

响应人应当按照邀请函的要求编制响应文件，并对邀请函提出的要求和条件作出实质性响应。

1. 响应文件组成

响应文件由其本身和响应人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，响应人应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响响应人响应文件的响应程度得分。

2. 本项目不接受联合体响应。

3. 响应有效期

响应有效期为响应截止日期后90天内。

4. 响应文件的份数和签署

1)响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2)响应文件正本中，每一页均应由响应人加盖公章，或者由响应人法定代表人或授权代表签名（如双面打印的响应文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖响应人公章。

3)若响应人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖响应人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4)电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

5. 响应报价

1)响应人应严格按照“响应文件格式”中“响应报价一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2)响应人的报价为一次性报价，即在响应有效期内响应价格固定不变。

3)本项目只接受一个响应报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

6. 修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1)响应报价一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以响应报价一览表为准；

2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3)对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应人响应报价，响应人同意并签字确认后，调整后的响应报价对响应人具有约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

7. 响应文件的递交

1)响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、响应人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖响应人公章或授权代表签字。

2)如果响应文件通过邮寄递交，响应人应将响应文件用内、外两层信封密封，响应单位须认可邀请人未提前启封，如响应单位有异议，以评价现场照片为准。

内层信封的封装与标记同本条1款规定。

外层信封装入本条1款所述全部内封资料，并注明项目名称、邀请人名称及地址。同时应写明响应人的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

如果未按上述规定进行密封和标记，邀请人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。收件信息:

重庆仕益产品质量检测有限责任公司

地址：重庆市渝中区嘉滨路151号(一号桥)

电话：023-63841535

收件人:陈琴

五、开启响应人响应文件

1. 以重庆仕益公司通知的时间和地点公开进行。

2. 应当由邀请人或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况，也可以允许响应人派代表现场检查所有响应文件密封情况；经确认密封完好的响应文件，由邀请单位工作人员当众拆封，宣读响应人响应文件正本“响应报价一览表”的响应人名称和响应报价。

3. 未宣读的响应价格、价格折扣和邀请函允许提供的备选响应方案等实质性内容等，评价时不予承认。

六、评价

见第四篇“评价”内容。

七、确定签约人

1. 评审委员会按照评价报告中推荐的签约候选人排名顺序确定签约人。

2. 签约人变更

签约人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，邀请人可与排名其后第一位的签约候选响应人通过价格谈判确定签约人，并按以上程序履行确定签约人程序；否则应重新询价。

八、签约通知书

1. 邀请人依法确定签约人后，可以通过电话或书面通知签约人。

2. 签约通知书发出后，邀请人改变结果，或者签约人放弃签订合同，应当承担相应的法律责任。

九、响应人对评价结果的质疑、投诉

1. 响应人对评价结果公示有异议的，应当在公示发布之日起三个工作日内，以书面形式向邀请人提出质疑（公示网站网址为www.ccccq.org）。

2. 邀请人不得以任何理由拒绝作出答复。

十、签订合同

1. 邀请人应当自签约通知书发出之日起三十日内，按照邀请函和签约人响应文件的约定，与签约人签订书面合同。所签订的合同不得对邀请函和签约人响应文件作实质性修改。

2. 邀请函、签约人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

3. 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4. 合同按照第六篇采购货物购销合同（格式）签订。

第六篇 合同主要条款、格式（样本）

采购货物购销合同

乙方：计价单位：                           人民币：元_

甲方：重庆仕益产品质量检测有限责任公司     计量单位：_台_

经双方协商一致，达成以下购销合同，

采购设备清单：

| 序号 | 型号 | 名称 |  | 技术参数 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）: ￥元 合计人民币（大写）: 包含(但不限于) 合同货物、技术资料、包装、运输、搬运至指定地点的上下车等人工、现场踏勘、安装、调试、环保监测、管理费、保险费、安装调试费、税金及提供设备调试后的由第三方实施的首次校准检定（中标单位若无法提供计量的，可由项目业主计量，费用由中标方支付）等为完成本项目可能产生的一切费用。 上述价格为含税价，含税价格=不含税价格＋增值税税额（本次采购的适应增值税税率【13】%。若在商品采购期间因国家政策变更导致增值税税率变化，商品采购价（含税价）应以不含税价格保持不变根据新的税率作为确定依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准： 乙方提供的商品必须是全新的，完全符合原产地国和我国有关国家质量技术标准以及合同约定的品牌、质量、规格、型号、产地等。 乙方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：从甲方对设备验收合格之日起不低于个月（具体时间以乙方单位响应文件承诺为准）。 2.质保范围：所有设备及零部件。 3.合同履约保证金：签订合同前,乙方须向甲方缴纳合同总金额2%的合同履约保证金。 合同执行完毕后15个工作日内，在双方所签合同正常且全面履行的情况下，甲方无息全额转账退还给乙方。 4.服务措施：终生售后服务，无论在质保期内或质保期外，在电话沟通后无法解决的前提下，提供上门服务。自电话通知之时起48小时内到达现场提供服务。 1)质保期内乙方提供免费服务,乙方不在约定时间内派人保修或同一质量问题经2次修理仍不能正常运作的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方全部承担，并在履约保证金中直接扣除。甲方通知乙方派人前来维修，乙方连续4次以上不前来维修的，甲方可不再通知乙方，直接委托他人修理，费用由乙方全部承担，并在质保金中直接扣除。如因此导致履约保证金数额低于合同金额2%的，乙方应按甲方要求予以补足。 2)质保期外,乙方提供服务的费用由甲乙双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 按技术说明文件（详见附件一）所列明的清单交付执行，随合同货物同行。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货时间： 本项目系交钥匙工程，交货期 日历天（其中 日内必须完成安装、调试， 日内必须完成计量、验收，自合同签订之日起计算）。设备交钥匙之前的风险由乙方承担。 乙方应在约定期限内，将设备安装、调试、验收完成交付甲方使用。 交货地点：乙方免费将产品发送到甲方指定地点：重庆市渝北区翠云街道翠桃路37号良景产业园1号楼。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1.按技术说明文件逐项验收。 2.乙方应提交生产厂商出具的质量合格证明等质量证明文件，进口产品需提供报关证明。 3.如乙方未能满足第四条1、2项中的任一项，甲方有权拒绝收货并要求乙方重新提供符合合同约定的货物，由此造成逾期交货的，乙方应按约定承担相应违约责任。 4.设备的安装、调试、人员培训由乙方全权负责完成。 5.对于质量方面的异议，甲方应在安装调试和验收后的 15 日内提出，乙方应在5个工作日内负责解决并承担全部费用。乙方在上述期限内不解决或不能解决的，甲方有权要求退换货；乙方仍拒绝退换货的，甲方有权解除合同并要求乙方返还货款，并自甲方付款之日起按付款金额万分之六/天支付违约金至货款还清时止。 6.本设备采购后能直接使用，不需要再采购其他配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 分期付款，无息转账支付。 1.合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为预付款。 2.货到现场，经乙方安装、调试、甲方验收合格之日起，在乙方提供合同金额的全额（税率为13%）增值税专用发票的一个月内支付合同总金额的75%货款。 3.设备质保金为合同总金额的5%，在乙方履行相应的质保义务，质保期（自验收合格之日开始计算）届满后无息支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 1.乙方逾期交货、逾期安装调试和验收的，每逾期一日应按照合同总金额的万分之六/天向甲方支付违约金至交货时止，逾期超过10日以上（含）的，甲方有权即时解除合同并要求乙方承担合同总金额20%的违约金；违约金不足以弥补损失的，赔偿损失。 2. 任意一方未履行本合同项下约定义务均被视为违约，违约方收到守约方发出的具体说明违约情况的通知后应在10日内（含）纠正违约行为，且承担合同约定的违约责任。如果在10日内（含）违约方没有纠正，则守约方有权选择提前解除本合同，并且违约方应赔偿守约方因此而遭受的损失。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、争议的解决： 在合同执行过程中发生争议，合同双方应及时协商解决；协商不能达成一致时，双方均可 向甲方所在地人民法院提请诉讼。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.附件一技术规格与货物说明文件是本合同不可分割的部分。本合同中未约定而在邀请文件和响应文件中有规定或承诺的，以邀请文件和响应文件中规定或承诺的内容为准。 2.甲、乙双方按照本合同尾部双方的通讯方式及地址履行通知义务，任意一方通讯方式或地址发生变更，则应自变更前7日内书面通知另一方；否则，即确认前述通讯方式及地址为双方能收到信函的有效地址，因联系障碍造成的损失由过错一方承担责任。任意一方、公证机关或法院按前述联系方式向各方寄送函件、发出通知、送达公证文书、司法文书等，无论出现收信一方实际未收到、他人代收、拒收、或邮件被退回等情形，均视为有效送达。采用特快专递方式通知的，自寄送特快专递之日起第4日即视为已送达；采用登报公告或当面送交等方式通知的，通知当日即视为已送达。 3.本合同经供需双方盖章后生效。合同一式伍份，乙方两份，甲方三份；具有同等的法律效力。 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方：重庆仕益产品质量检测有限责任公司 地址：重庆市渝中区嘉陵江嘉滨路151号 电话：023-63841535 传真：023-63521360 联系人：陈琴 授权代表： 年月日 |  |  | 乙方： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 授权代表： 年月日 |  |  |  |

签订地点：

# 第七篇 响应文件格式（参考）

一、经济文件

（一）响应报价一览表

（二）分项报价明细表

二、商务文件

（一）响应函（格式）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）如代理商参与本次邀请询价须提供响应货物生产商的对该代理商就本项目的唯一授权书（复印件加盖鲜章、原件备查）

（五）营业执照副本复印件

（六）无重大违法记录声明

（七）特定资格条件证书或文件复印件

（八）响应产品安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件

（九）同类成功案例的业绩证明（响应人同类项目实施情况一览表、合同、用户验收报告、用户评价意见等复印件）

（十）主要设备、材料原厂商对本项目的售后服务承诺

（十一）本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（十二）产品属于国家自主创新、节能、环保等方面的资质证书或文件复印件

（十三）响应人及响应产品信誉、荣誉证书或文件复印件

（十四）质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书复印件

（十五）商务响应情况表

（十六）响应货物与邀请货物商务条款差异表

（十七）主要配件报价表

三、技术文件

（一）响应货物技术性能、技术指标响应情况

（二）响应货物与邀请货物技术规格差异表

四、其他

- 响应人基本情况介绍

- 其他资料

## 一、经济文件

（一）响应报价一览表

| 响应人全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 响应报价（元） |  |  | 交货期（完成安装和调试日历天） | 质保期 | 交货地点 |
|  |  | 不含税金额 | 税率 | 合计金额 |  |  |  |
| 静电放电测试系统 | 1套 |  | 13% |  |  |  | 重庆市渝北区翠云街道翠桃路37号良景产业园1号楼 |
| 响应报价（含税金额/大写）：元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述价格为含税价，含税价格=不含税价格＋增值税税额（本次采购的适应增值税税率【13】%。若在商品采购期间因国家政策变更导致增值税税率变化，商品采购价（含税价）应以不含税价格保持不变根据新的税率作为确定依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人：法人授权代表：

（响应人公章）（签字）

年月日

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请响应人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理。

2、该表可扩展。

响应人：法人授权代表：

（响应人公章）（签字）

年月日

## 二、商务文件

（一）响应函（格式）

致：重庆百货大楼股份有限公司：

_______  __（响应人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次邀请有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受（填项目名称）邀请函所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照邀请函要求，提供响应货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按响应函要求提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

五、我方响应报价为闭口价。即在响应有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方签约，我方将履行邀请函中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是成为签约人的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及邀请函要求，缴纳足额响应保证金

响应人：法人授权代表：

（响应人公章）（签字）

年月日

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（响应人名称）任（职务名称）职务，是（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

（响应人公章）

年月日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（响应人法定代表人名称）是（响应人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理静电放电测试系统项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：响应人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（响应人公章）

年月日

（四）无重大违法记录声明

（响应人名称）郑重声明，我方参加本项目询价活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的响应人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（响应人公章）

年月日

（五）特定资格条件证书或文件复印件

（六）响应产品安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件

（七）同类成功案例的业绩证明（响应人同类项目实施情况一览表、合同、用户验收报告、用户评价意见等复印件）

（八）主要设备、材料原厂商对本项目的售后服务承诺

（格式自定）

（九）本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

（十）产品属于国家自主创新、节能、环保等方面的资质证书或文件复印件

（十一）响应人及响应产品信誉、荣誉证书或文件复印件

（十二）质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书复印件

（十三）商务响应情况表

（格式自定）

（十四）响应货物与邀请货物商务条款差异表

采购项目名称：

| - 序号 | - 货物名称 | - 邀请货物商务要求 | - 响应货物商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、该表必须按照邀请文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

响应人：法人授权代表：

（响应人公章）（签字）

年月日

## (十五) 主要配件报价表(单位:个/元)

| 配件名称 | 价格 |
| --- | --- |

## 三、技术文件

（一）响应货物技术性能、技术指标响应情况

（格式自定）

响应人：法人授权代表：

（响应人公章）（签字）

年月日

（二）响应货物与邀请货物技术规格差异表

采购项目名称：

| - 序号 | - 货物名称 | - 邀请货物主要参数 | - 响应货物主要参数 | - 差异说明（不允许负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、该表必须按照邀请函要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

响应人：法人授权代表：

（响应人公章）（签字）

年月日

（以下无正文，邀请文件结束）